## 快速式全自动清洗消毒器
技术参数
项目名称 | 快速全自动清洗消毒器
预算单价（万元） | 38
技术参数表
序号 | 技术和性能参数名称 | 性能要求
1 | 基本要求 | 用于消毒供应室器械清洗消毒干燥
2 | 清洗舱
★2.1 | 容积 | ≥520L
▲2.2 | 材质 | 304及以上不锈钢
▲2.3 | 舱体保温 | ≥10mm海绵
3 | 密封门
3.1 | 开门方式 | 自动下开门
★3.2 | 通道类型 | 双门通道型，双门可实现互锁
3.3 | 门玻璃 | 防爆玻璃门
3.4 | 门障碍保护 | 具备
3.5 | 门厚度 | ≥22mm
4 | 管路系统 | 不锈钢材质
5 | 预热水箱 | ≥1个
6 | 干燥风机 | ≥1套
7 | 消毒温度 | 70°-93°，可调
8 | 循环泵 | 不锈钢泵体，最大流量≥1100L/分钟
9 | 空气过滤器 | ≥H13级
10 | 控制系统
10.1 | 运行界面 | 彩色触摸屏，可显示运行参数
10.2 | 记录方式 | 可打印过程曲线记录、过程报表记录、并记录A0值
10.3 | 安全保护 | 超温自动保护、防干烧保护等
11 | 程序 | 具备预置程序和自定义程序，用户可根据需要进行程序编辑
▲12 | 清洗时间（含干燥） | ≤50分钟
▲13 | 最大装载量 | ≥12个标准器械托盘（480*250*50）
14 | 加热方式 | 电加热
15 | 检测报告 | 提供消毒效果监测报告
▲16 | 售后服务 | 省内具备售后服务机构，具有不少于5个工程技术人员
17 | 配置要求 | 清洗机1台（含安装包）、器械清洗架 1个（按科室要求配置）、湿化瓶清洗架1个、搬运车3个、标准器械托盘16个、弯盘清洗篮2个（标准配置内的其它附件须单列注明）
18 | 质保 | 免费保修期(全保，包含人工费、零配件更换等各项费用)≥1年，供应商承诺在接到报修电话后，30分钟内电话响应，24小时内现场响应；
19 | 安装培训要求 | 供应商负责免费对供应室现有场地进行改造并安装新设备（含科室内安装所需电源线等），设备安装后满足供应室管理相关要求，并对科室人员进行培训。同时供应商须免费对现有清洗池进行移位（含相关上下水管路）
注：1、在序号处可加“★”号，表明该条款均为实质性响应指标要求，必须全部响应。若有一项“★”号条款未响应或不满足，均视为非实质性响应招标文件，按无效投标处理。 2、在序号处可加“▲”号，表明条款为重要指标，若满足，在评标中加分多于普通项。