两包CT球管更换单一来源采购项目需求概况
一、供应商资格条件

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件：
1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）国有企业；事业单位；军队单位；成立三年以上的非外资控股企业（外资控股企业，是指中国境外的股东出资额或者持有股份占公司股本百分之五十以上的企业）。
（三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一包的采购活动。生产型企业的生产场经营地址或者注册登记地址为同一地址的，非国有销售型企业的股东和管理人员（法定代表人、董事、监事）之间存在近亲属、相互占股等关联的，也不得同时参加同一包的采购活动。近亲属指夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或近姻亲关系。
（四）未被列入政府采购失信名单、军队供应商暂停名单，未在军队采购失信名单禁入处罚期内，未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人。
（五）供应商特殊资格要求：

供应商需提供《第二类医疗器械经营备案凭证》。（提供许可证复印件）

理由：CT设备球管属于国家医疗器械管理规定的第二类医疗器械，根据《医疗器械监督管理条例》规定，第二类医疗器械代理商提供《第二类医疗器械经营备案证》。

二、经济要求
★（一）服务时间、地点
服务期限：自合同签订之日起5日内提供服务。签订合同前查询供应商是否受到禁止参加军队采购活动处罚、该项目是否在处罚范围内，如受到处罚，则不予签订采购合同。
服务地点：甘肃省兰州市七里河区。
服务方式：现场交付。

★（二）付款及结算方式
（1）本项目以人民币结算。

（2）物资检验验收合格并完成交货后，球管配件安装测试验收完毕交付需求科室使用后，凭已签单的发票等资料90日内办理结算至95%，余5%待质保期满后一次性全额无息付清。
（3）最终结算按审价报告执行。
★（三）履约保证金
（1）本合同履约保证金为合同金额的5%，乙方应当在签订合同前10日内缴纳履约保证金。
（2）乙方在合同履行过程中存在违约行为，合同被甲方终止的，甲方有权没收乙方履约保证金。
（3）履约保证金在合同最终支付结算时无息返还（质保期满后一次性全额无息付清）。
（4）乙方应当向甲方支付合同项下的违约金或赔偿金时，甲方有权从履约保证金中予以扣除。
(四)售后服务
质保期内：

（1）质保期内出现的任何由乙方设计或设备制造缺陷引起的各种故障，乙方应立即修改方案并在24小时内予以解决（包括但不限于免费技术服务、维修或更换），在规定时间内仍无法排除故障的，乙方须提供备用机，所产生的费用由乙方承担。

（2）乙方对提供的货物在质保期内，因货物质量而导致的缺陷，应免费提供包修、包换、包退（“三包”）服务。质保期内发生故障出现质量问题，乙方必须无偿更换。
质保期外：

（1）超过质保期的维修，保养等服务以及零（部）件更换，只收取成本费用。

（2）质保期满后，甲方有权自由选择维修单位，如委托给乙方，乙方不得借故推诿，且维修费须优于市场价格。

（3）在质保期后，继续提供技术支持服务和系统软件换代，备件和服务的价格不超过本次报价价格。提供全天候7×24小时的故障维护服务和技术业务咨询服务，并有专业的技术人员负责及时解决系统出现的任何故障。
★(五)知识产权和保密要求
签订合同时，采购单位将于中标供应商签订保密协议。投标供应商应保证甲方在使用其提供的物资时，不受第三方侵权指控，甲方不承担任何连带责任和赔偿责任。同时，投标供应商不得向第三方泄露采购单位提供的技术文件等资料。
(六)物资编目编码、打码贴签要求
本项目为物资类项目，所含配套物资有编目编码、打码贴签要求的，投标供应商应按采购单位资产管理部门要求予以配合，自行承担相关费用。

★（七）其他
1.违约责任： 
（1）乙方未经甲方同意而延期履行的，应当向甲方偿付违约金，违约金每天按合同金额的5‰计算，违约金最高限额为合同金额的5%。如果达到违约金最高限额时仍不能履行，或因延期履行影响甲方任务实施，甲方可以终止合同，而由此给甲方造成的实际损失，乙方应当给予足额赔偿。
（2）乙方不能满足合同约定的服务内容和标准等要求，给甲方造成损失的，乙方应当赔偿甲方损失。甲方未按照设备原厂技术手册要求进行操作，造成设备故障的，甲方应当承担额外的维修费用。
（3）甲方需按约定及时足额支付服务款，未按约定及时足额支付服务款时，甲方向乙方偿付违约金。每迟付一天按合同金额的1‰向乙方偿付违约金，违约金最高限额为合同金额的 5%。
（4）如因不可抗力事件导致一方无法履行合同，该方应立即书面通知对方，并在合理期限内提供权威机构出具的证明。受影响方应尽力减轻不可抗力事件所造成的影响。如法律对不可抗力有其他规定，或合同迟延履行后发生不可抗力事件，本条款不免除违约方的责任。
2.争议处理：
合同履行过程中，发生争议时，甲方和乙方协商解决。协商不一致的，甲方或者乙方向采购机构负责合同履约的部门反映情况，请求第一次调解处理；第一次调解不成功的，向军级单位采购管理部门或者同等权限的采购管理部门请求第二次调解处理。 
调节不成功的，甲方或者乙方向甲方所在地人民法院提起诉讼。诉讼费由承担责任的一方承担。在诉讼期间，除正在诉讼的部分外，合同的其他部分应继续执行。
三、项目技术要求
（一）设备清单：
	序号
	设备名称
	制造厂商
	规格型号
	数量
	预算（万元）
	包号
	拟单一来源谈判供应商
	交付（实施）时间

	1
	佳能16排CT球管
	佳能医疗系统（中国）有限公司
	CXB-750D
	1
	96
	1
	北京瑞祥科服技术发展有限公司
	自合同签订之日起5日内提供服务

	
	GE宝石CT球管
	通用电气医疗系统贸易发展（上海）有限公司
	D3703T
	1
	115
	2
	甘肃中环广通医疗设备有限公司
	


★（二）总体要求
第1包（佳能Aquilion16排CT球管）

球管型号：CXB-750D
适用机型：

Aquilion/super4

Aquilion/16

Aquilion/64

Aquilion/128

1.阳极热容量：7.5MHU

2.阳极冷却率：1386kHU/min

3.最高管电压：150kv

4.焦点：0.9×0.8mm  1.6×1.4mm

5.靶面制成材料：表面铼钨合金

6.所更换的备件为原设备零配件同一生产厂家和同一型号规格的合格零配件，并提供零配件的相关材料，包括但不限于：进口产品须提供报关单（国外供货）。且备件供应100%保障。

7.质保期：1年或者曝光次数20万秒次（以先到值为准）

第2包（GE宝石Discovery CT750 HD CT球管）
球管型号：D3703T

1.提供投标型号球管的原版技术白皮书（DATA SHEET），且以下应标参数均以此技术白皮书为准。

2.阳极热容量：5.9MJ。

3.焦点数量：≥两个。

4.小焦点（per IEC 60336/2005 ）≤1.0mm x 0.7mm。

5.小焦点可输出最大mA≥680mA。

6.大焦点（per IEC 60336/2005 ）≤1.6mm x 1.2mm。

7.大焦点可输出最大mA≥835mA。

8.GSI焦点 per IEC 60336/2005 ≤2.0 x 1.2。

9.GSI焦点 per IEC 60336/2005可输出最大mA≥890mA。

10.提供以DATASHEET（技术白皮书）为准的普通扫描和螺旋扫描在80kv、100kv、120kv、140kv四种条件下，可持续5秒扫描的大焦点最大mA输出单数）。

11.提供以DATASHEET（技术白皮书）为准的普通扫描和螺旋扫描在80kv、100kv、120kv、140kv四种条件下，可持续5秒扫描的小焦点最大mA输出单数）。

12.提供以DATASHEET（技术白皮书）为准的普通扫描和螺旋扫描在80kv、100kv、120kv、140kv四种条件下，可持续10秒扫描的大焦点最大mA输出单数）。

13.提供以DATASHEET（技术白皮书）为准的普通扫描和螺旋扫描在80kv、100kv、120kv、140kv四种条件下，可持续10秒扫描的小焦点最大mA输出单数）。

14.120KV，5秒单层扫描时，球管最大电流输出≥835mA。

15.提供以DATASHEET（技术白皮书）为准的HD750多层扫描时毫安输出参数（120KV时）。

16.120KV，5秒多层扫描时，球管最大电流输出≥705mA。

17.球管最大电压≥140KV。

18.阳极靶面角度：7度。

19.球管持续散热能力≥5.1kW。

20.提供球管与CT整机匹配的SFDA认证报告。

21.投标人需提供医疗器械维修ISO9001及ISO13485认证证书。

22.提供基于宽带接入的、可动态远程监测标的设备温湿度实时曲线的软件及硬件,具备对标的设备的电气环境进行24小时实时监测能力。

23.所更换的备件为原设备零配件同一生产厂家和同一型号规格的合格零配件，并提供零配件的相关材料，包括但不限于：进口产品须提供报关单（国外供货）。且备件供应100%保障。

24.维修工程师可显示全套原厂诊断软件，并保证能够解决所有需要原厂service key才能解决的设备故障。

25.质保期：1年。

（三）质量要求及技术标准
1.乙方所提供的货物，必须为原厂生产的原包装未经使用的全新正品，其质量技术标准执行国家、行业最新技术标准。

2.乙方对货物的质量负完全责任，因货物质量问题对甲方造成损害的，乙方须向甲方赔偿由此而产生的一切损失。

3.货物质量要求和技术参数执行乙方《谈判文件》及评审现场承诺。
（四）包装及资料
1.货物包装标准严格执行执行国家、行业标准。
2.货物应按生产企业原包装交货，乙方单方面拆除包装的视为旧货。由于包装不善导致货物损坏的，其责任由乙方承担。
3.包装箱内应附有但不限于：装箱清单、产品合格证、出厂检测报告、进口商品报关单、中文操作使用说明书、维修手册及各种随机技术资料、软件及随机工具。
4.包装费用由乙方承担。

（五）运输方式、风险责任及费用承担
1.运输方式：由乙方选择。

2.风险责任：货物交付使用前所发生的一切风险责任由乙方承担。

3.费用承担：货物交付使用前所产生的一切费用均由乙方承担。
（六）验收标准    
1.产品出厂前，乙方应当进行产品自检，符合交付条件后由甲方组织验收。

2.产品出厂验收不合格，甲方有权拒收物资和解除采购合同，由此造成的损失，由乙方承担。出厂验收过程中，乙方可有1次整改机会，若第一次检验未通过，甲方将书面通知乙方限期整改，整改后进行第二次检验，检验合格后方可出厂。若第二次检验仍未通过的，甲方有权取消或解除采购合同，由此造成的损失，由乙方承担。
3.乙方在交货时应当对所提供的产品出具国家标准规定的产品合格证或国家认可的行业标准规定的产品合格证。甲方在交货前有权对乙方提供的货物、技术、服务提出异议，并采取相关措施确保质量合格。具体组织程序、验收标准和方法，按甲方规定程序执行，乙方配合实施。

4.甲方在产品使用过程中，发现产品性能指标未达到要求的，乙方按照甲方明确的整改期限（不超过1个月），可有1次整改机会，在规定期限内未整改完毕的，由此造成的损失，由乙方承担。
